microPRINTER (Firm.Rel 0.1)

Manuale di uso e manutenzione

--------  USO  -----

ACCENSIONE

L'accensione della stampante avviene premendo il tasto "PRINT" fino all'attivazione del led verde "ON" .

Ad accensione avvenuta, una breve attivazione del led giallo, per la durata di circa 1 sec., indicherà la corretta inizializzazione della memoria di trasferimento e lo stato di “pronto a ricevere”.

PRODUZIONE DEL DOCUMENTO

Appoggiare lo stelo ricevitore al sensore del quale si vogliono stampare i dati.

Appena microPRINTER rivelerà la presenza del sensore provvederà alla ricezione automatica degli stessi segnalando la fase operativa con il veloce lampeggio del led giallo “FLT”.

Mantenere lo stelo sul sensore fino al completamento del trasferimento che darà avvio alla procedura di stampa secondo modo e stile configurati.

La stampa potrà essere interrotta in qualsiasi momento mantenendo premuto il tasto PRINT per piu’ di 1sec.

Al termine della procedura di stampa del documento , microPRINTER si ripone nello stato di attesa di un nuovo sensore per un intervallo di tempo di circa 10 secondi al termine del quale la stampante provvederà all’ autospegnimento.

AUTOSPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

L'autospegnimento temporizzato interviene dopo 10 secondi di fermo stampa o inattività tastiera oppure dopo 25 secondi di mancanza carta.

CARICAMENTO CARTA

La stampante è provvista di dispositivo di caricamento automatico della carta.

La mancanza carta é indicata dall'accensione a luce fissa del led giallo "FLT".

Dopo aver aperto lo sportello, svitando a mano le due viti imperdibili per mezzo dei relativi pomelli, posizionare il rotolo carta (del quale é stata preventivamente liberata l'estremità per alcuni centimetri) nell'apposito vano.

Appoggiando il lembo di carta sull' apposita fessura di ingresso del meccanismo di stampa un sensore ottico rivelerà la presenza della carta stessa e darà inizio ad un ciclo di temporizzazione durante il quale il led giallo "FLT" si accenderà con luce intermittente per circa 5 secondi per dar modo all'utilizzatore di ottimizzarne il  posizionamento.

Al termine del ciclo di attesa  una sequenza automatica di FEED farà avanzare la carta di circa 5 cm.

L'operatore potrà ora ,con la pressione del tasto FEED, far avanzare la carta quanto basta ad inserire l'estremità nella fessura di taglio carta dello sportello.

ATTENZIONE !! In caso di non corretto caricamento non tirare la carta indietro ma tagliare e sfilare dal davanti a stampante spenta.

Richiudere lo sportello riavvitando (senza esercitare eccessiva torsione ) le due viti imperdibili per mezzo dei relativi pomelli.

Al termine delle operazioni di caricamento carta il led giallo "FLT" si spegnerà.

N.B (1): Per eseguire qualunque tipo di operazione occorre attivare la stampante premendo il tasto "PRINT" fino all'accensione del led verde "ON".

--------  MANUTENZIONE  -----

CARICA DELLA BATTERIA

L’autonomia dell’accumulatore interno è di circa 1 ora di stampa continuativa per cui la necessità della ricarica dello stesso dipende ovviamentente dalla frequenza d’uso della stampante.

Il segnale più evidente della scarica dell’accumulatore è la notevole riduzione della velocità di stampa o autospegnimento istantaneo durante la stampa.

Collegare allora il dispositivo caricabatterie (generatore di corrente costante 75mA) nel modo corretto (led giallo sul caricabatterie acceso) per un periodo di 10/15 ore.

ATTENZIONE !Utilizzare solo il caricabatterie originale.

Caratteristiche diverse del caricabatterie potrebbero provocare gravi danni alla stampante.

Non provvedere in modo autonomo alla sostituzione del pacco batterie.

CAMBIO NASTRO INCHIOSTRATO

Quando i caratteri risultano stampati in modo sbiadito occorre procedere alla sostituzione del nastro inchiostrato sul meccanismo di stampa.

Dopo aver aperto lo sportello, svitando a mano le due viti imperdibili per mezzo dei relativi pomelli, rimuovere la cartuccia contenente il nastro inchiostrato premendo sul punto con la scritta "PUSH".

Inserire la nuova cartuccia partendo dal punto opposto senza esercitare troppa pressione.

Tendere il nastro ruotando il disco zigrinato presente sulla cartuccia.

Richiudere lo sportello riavvitando (senza esercitare eccessiva torsione ) le due viti imperdibili per mezzo dei relativi pomelli.

ATTENZIONE!

La presa “microADAPTER” accetta solo adattatore originale.

L’uso con adattatori non originali o il collegamento con dispositivi attivi (pc o altri) può provocare grave danneggiamento alla stampante.

------ PROGRAMMAZIONE ---------

La stampante microPRINTER permette la personalizzazione del formato e dello stile di stampa del documento prodotto agendo sulla programmazione dei microinterruttori posti all'interno della stessa.

STAMPA IN FORMATO "COMPRESSO" o ”ESPANSO"

Imposta il formato di stampa compresso con FONT 6x7 al fine di ottimizzare il rapporto comprensibilità / consumo carta ottenendo un risparmio carta del 30 %.

Il DIP SWITCH 1 seleziona il formato stampa

(Fornito 1 OFF di fabbrica  FONT NORMALE)

DIP 1					FONT

on					6 x 7   	"COMPRESSO"

off					6 x 10 	"NORMALE"

STAMPA IN MODO “GRAFICO" o “TESTO"

Il DIP SWITCH 2 seleziona il modo di stampa

(Fornito 2 OFF di fabbrica MODO TESTO)

DIP 2					MODO

on					Grafico

off					Testo

------ DIAGNOSTICA -----------

Un ciclo di STAMPA AUTOTEST é avviato se la stampante viene alimentata (o accesa se abilitata la funzione di autospegnimento) con il tasto "PRINT" e il tasto "FEED" premuti contemporaneamente fino all'accensione del led verde "ON".

La stampa evidenzierà i parametri operativi programmati e il set dei caratteri disponibili terminando poi con il test degli aghi di stampa.

Su tutti i modelli della serie microPRINTER é presente un sistema di AUTODIAGNOSTICA che fa capo al led  giallo "FLT" .

Varie segnalazioni di anomalia nel funzionamento sono visualizzate codificate da diverse sequenze di lampeggio del led stesso secondo la tabella seguente:

LED "FLT"					EVENTO

Acceso fisso				Manca Carta

Lampeggiante continuo			Temporizzazione di Caricamento Carta

1 Lampeggio + Pausa			 (ER1)Meccanismo sotto sforzo

2 Lampeggi + Pausa			 (ER2)Manca Impulso Reset Start

3 Lampeggi + Pausa			 (ER3)Manca Impulso Reset Syncro

4 Lampeggi + Pausa			 (ER4)Errore Avvio Motore

5 Lampeggi + Pausa			 (ER5)Impulso Reset troppo Lungo

7 Lampeggi + Pausa		       (ER7)Motore non parte o guasto dinamo

1 Lampeggio lungo + Pausa            (ER10)Errore memoria riga

1 lampeggio lungo + 2 brevi + pausa  (ER12)Errori unità calcolo

In caso di blocco stampante a seguito di una delle anomalie indicate é necessario premere il tasto "PRINT" per eseguire il ripristino delle normali funzioni operative sempre che l'anomalia non sia in realtà un guasto permanente.